S1 Table. Details of the electromagnetic interference.

| Device information | Details of interference |
| --- | --- |
|  | Dipole antenna | Smartphone |
| Mfr. | Device type | Model no. | Main unit/Component | Max. interference extinction distance (cm) | Max. interference extinction distance (cm) |
| Nihon Kohden | Monitor | BSM-6500 | CO2 sensor (TG-950P) processor | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 38 | 6 |
|  |  |  | CO2 sensor (TG-950P) | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  | BSM-9100 |  | 7 | 1 |
|  |  | Lasercirc | Recorder | Y (irrevers.) | N |
|  |  |  |  | 6 |  |
|  |  | WEP-5208 | Transmitter + sensor cabling | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 34 | 9 |
|  | EEG | EEG-1200 | Electrode junction box | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 30 | 5 |
|  | ECG | ECG-2550 | AD converter | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 22 | 10 |
|  |  | ECG-1350 | Main unit | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 16 | 10 |
|  |  |  |  | Y (revers.) | N |
|  |  |  |  | 2 |  |
| Hamilton Medical | Artificial respirator | C1 | Main unit | Y (revers.) | No testing |
|  |  | C2 | Main unit | Y (irrevers.) | N |
|  |  |  |  | 1 |  |
| Dräger | Anesthetic apparatus | Fabius Tiro | Main unit + embedded ventilator | Y (revers.) | No testing |
|  |  |  |  | 1 |  |
|  | Artificial respirator | Oxlog3000 plus | CO2 sensor | Y (revers.) | N |
|  |  |  |  | 2 |  |
| Terumo | Infusion pump | TE-131 | Main unit | Y (irrevers.) | N |
|  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Y (irrevers.) | N |
|  |  |  |  | 1 |  |
| Atom Medical | Fetal monitor | FM-20 | Pressure sensor (for maternal labor pain pressure monitoring) | Y (revers.) | Y (revers.) |
|  |  |  |  | 20 | 11 |